## Parametry zad. 1
ZAD.1
Parametry techniczno - użytkowe analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej /parametry graniczne, niespełnienie któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty/
Lp | Wymagania | Odpowiedź oferenta wymagana TAK
1 | Automatyczny analizator nie starszy niż 2019 rok, z podajnikiem (rack) do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)
2 | Oznaczane parametry HBA1c (stabilne HbA1c), HbF oraz dodatkowo HbS i Hbc w trybie wariantowym
3 | Zakres pomiaru: 3-20% (NGSP), 9-195 mmol/mol (IFCC0. Wynik badania deklarowany jednocześnie w mmol/mol i %
4 | Czas pomiaru: 160 sekund w trybie wariantowym oraz 100 sekund w trybie szybkim
5 | Automatyczne przekłuwanie korków systemu zamkniętego
6 | Badany materiał: krew pełna lub hemolizat
7 | Pojemność podajnika: minimum 10 próbek
8 | Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
9 | Możliwość przechowywania minimum 300 wyników w bazie
10 | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk raportu pacjenta w postaci chromatogramu
11 | Wymiary analizatora umożliwiające ustawienie na blacie laboratoryjnym
12 | Identyfikacja odczynników i próbek na podstawie kodu paskowego
13 | Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym
14 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub formę papierową
15 | Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory od producenta analizatora
16 | Bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji
17 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samedo zespołu/podzespołu modułu w okresie obowiązywania umowy - wymiana systemu na analizator o parametrach nie mniejszych niż oferowany analizator - na koszt Oferenta
18 | W przypadku awarii bezpłatne serwisowania analizatora obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne typu: wężyki, igły, elementy mechaniczne i elektryczne (nie ujęte w specyfikacji) związane z bieżącą pracą analizatora
19 | Analizator posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub posiada zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
20 | Nazwa, producent, rok produkcji analizatora
UWAGA: Opisy w kolumnie"Wymagania" są wymogami granicznymi. Oferty, które nie spełnią wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej