Załącznik nr 10 do SWZ

Parametry techniczne

1. Opakowania - bariera sterylna

Dot. Zadania 2: Rękaw typu Tyvek

Gramatura papieru Tyvek min 64 g/m2, grubość folii min. 50µm, folia min. 3- warstwowa, zgrzew fabryczny 3- kanałowy, wskaźnik sterylizacji plazmowej umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego, informacja o kierunku otwierania opakowań na linii zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w języku polskim. Zgodnie 
z wymaganiami norm  PN-EN 868-5-2019, PN -EN ISO 11607:2020

2. Testy chemiczne

Testy Chemiczne ( zad.1 poz. 1 – 6 oraz 9, zad. 3 poz. 1)

Dot. Zadania 1 poz. 1: Test chemiczny sterylizacji parowej - wskaźnik pozwala na ocenę trzech kluczowych parametrów: temperatury, czasu pracy, penetracji pary,

test kl. 5, łatwość odczytu wyniku testu - bez konieczności interpretacji koloru, reaguje na wszystkie zmienne krytyczne, zgodny z normą ISO 11140 -1-2014, instrukcja użytkowania w języku polskim.

Zakres temperatury: 134°C,121°C

Dot. Zadania 1 poz. 2: Taśma z testem do sterylizacji parą , taśma wskaźnikowa do zabezpieczania opakowań z papieru krepowanego w procesie sterylizacji zmieniający barwę po procesie z zielonego na czarny kolor, wskaźnik typu 1, o dobrych właściwościach klejących dla procesów o temperaturze 1210C i 1340C, o szerokości minimum 19mm i długości 50 m., grubość 0,15mm, wytrzymałość 87N/25mm zgodny z normą PN  EN ISO 11140-1:2014.

Dot. Zadania 1 poz. 3: Test skuteczności mycia w myjniach - Testy służą sprawdzaniu skuteczności procesów mycia
oraz efektywności działania detergentów w myjniach- dezynfektorach każdego typu. Testy są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883-2006. Substancja wskaźnikowa na teście została zaprojektowana 
w taki sposób, aby maksymalnie naśladować pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek. Wraz z przyrządem testowym zapewniającym umieszczenie testu kontroli mycia.

Dot. Zadania 1 poz. 4: Test skuteczności dezynfekcji w myjniach  wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (Emulatory) są skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadają wymogom ISO 15883-1-2006. Stosowanie testów emulacyjnych pozwala użytkownikowi na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia wszystkich krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Otrzymany bezpośrednio po procesie wynik - wyraźna zmiana koloru wskaźnika z żółtego na niebieski - jest łatwa do interpretacji oraz stanowi wizualny dowód prawidłowego przebiegu procesu skutecznej dezynfekcji. Parametry 900C 5 min. lub 930C 10 min. Wraz z przyrządem testowym zapewniającym umieszczenie testu kontroli dezynfekcji (holder szt. 3).

Dot. Zadania 1 poz. 5: Test chemiczny sterylizacji plazmowej -  wskaźniki w formie paska z naniesioną nietoksyczną substancją chemiczną, zmieniającą kolor w trakcie procesu sterylizacji plazmowej. Zgodność z normą: ISO 11140-1-2014 (typ 4), weryfikowane parametry procesu: stężenie, temperatura, czas, ilość w opakowaniu: max. 250 sztuk, typ 4, instrukcja użytkowania w języku polskim.

Dot. Zadania 1 poz. 6: Test Bowie - Dick-  służy do sprawdzania sterylizatora i jego gotowości do codziennej pracy. Test taki wykazuje skuteczność usuwania z komory autoklawu skondensowanych gazów, testuje jego szczelność jak i zdolność rozprzestrzeniania się pary

zgodność z normą: ISO 11140-1-2014 (typ 2).

weryfikowane parametry procesu: skuteczność tworzenia próżni, szczelność, zdolność penetracji parą wodną.

Dot. Zadania 1 poz. 9: Test zgrzewu rękawów do sterylizacji - test kontroli jakości zgrzewu pozwala weryfikować poprawność pracy zgrzewarek używanych do zamykania pakietów sterylizacyjnych. Produkt uniwersalny, do zgrzewarek różnych producentów. Test kontroli zgrzewu to nieodłączny produkt do zgrzewarek   rękawów sterylizacyjnych. Zgodność z normą: EN ISO 11607-2, ilość w opakowaniu: 100 szt.

Dot. Zadania 3 poz. 1: Test chemiczny sterylizacji gazowej - podczas sterylizacji tlenkiem etylenu brane są pod uwagę krytyczne czynniki sterylizacji tj.: temperatura, czas, względna wilgotność, stężenie gazu. Zgodny z normą, instrukcja użytkowania w języku polskim.

Zmiana koloru części wskaźnikowej po procesie sterylizacji,   informacja o właściwej penetracji tlenku etylenu. Zgodnie 
z wymaganiami normy PN ISO 11140-1-2014, test typu  5.

3. Testy biologiczne - potwierdzenie skuteczności wsadu

Dot. Zadania 1 poz. 7: Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji plazmowej H2O2 ( Geobacillus Stearothermophilus) odczyt do 24 godzin, ilość w opakowaniu max. 100 sztuk wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu. Zgodność z normą, ISO 11138-7:2019.

Dot. Zadania 1 poz. 8: Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji tlenkiem etylenu EO ( Geobacillus Artopheus)  odczyt do 48 godzin, ilość w opakowaniu max. 100 sztuk wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu. Zgodność z normą ISO 11138-7:2019.

Dot. Zadania 3 poz. 2: Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji parą wodną STEAM ( Geobacillus Stearothermophilus)   szybkiego odczytu : odczyt w zakresie od 3 do 5 godzin  wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu, ilość w opakowaniu max. 100 sztuk. Zgodność z normą, ISO 11138-7:2019.