## zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33730000-6 Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
Zadanie nr 1: Soczewki wewnątrzgałkowe toryczne.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Trójogniskowa. Przednia powierzchnia optyki dyfrakcyjna (centralna część podzielona na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal) Addycja do bliży: +3.25D, addycja do odległości pośredniej: +2.17D. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 6.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D) i od +31.0 do +34.0 dioptrii (co 1.0D). Stopień uwodnienia: 1,5%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości przy zastosowaniu technologii kształtowania czoła fali. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 10.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D). Stopień uwodnienia: 1,5%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Trójogniskowa. Przednia powierzchnia optyki dyfrakcyjna (centralna część podzielona na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal) Addycja do bliży: +3.25D, addycja do odległości pośredniej: +2.17D.Cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 6.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D), od +31.0 do +34.0 dioptrii (co 1.0D). Stopień uwodnienia: 1,5%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. Moc cylindra 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3.75D. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości przy zastosowaniu technologii kształtowania czoła fali. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki.Cylinder umieszczony w tylnej powierzchni soczewki. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 10.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D). Stopień uwodnienia: 1,5%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. Moc cylindra 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3.75D. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa , zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o własnościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 1,5% oraz filtrem UV i światła niebieskiego; całkowita długość soczewki 13mm; średnica optyczna 6mm; moc soczewki od +6.0 do 30.0 D (co 0.5D) | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa , zwijalna z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu, akrylowa o własnościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 1,5% oraz filtrem UV i światła niebieskiego; całkowita długość soczewki 13mm; średnica optyczna 6mm; moc soczewki od +6.0 do 30.0 D (co 0.5D).Cylinder 1D; 1,5D 2,25D; 3D; 3,75D.Moc cylindra obilczana na licencjonowanym kalkulatorze Barretta dostępnym na stronie producenta | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Suma |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do pozycji 1-4 zamawiajacy wymaga dostarczenia 3kpl. Implantacyjnych (iniector + penseta)

## zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33730000-6 Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
Zadanie 2: Komplety operacyjne, kasety oraz soczewki wewnątrzgałkowe, preparaty wiskoelastyczne wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa, jednoczęściowa - o stopniu uwodnienia równym 0,3% - optyka przedniowypukła sferyczna - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) + 31,0 do +40,0 (co 1,0 D) - obecność filtra UV (przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm) - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku | szt. | 1950 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa, jednoczęściowa - o stopniu uwodnienia równym 0,3% - optyka przedniowypukła z asferyczną powierzchnią tylną - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) - ujemna aberracja sferyczna (- 0,2 µm) na tylnej powierzchni soczewki - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Soczewka jednoczęściowa akrylowa, hydrofobowa, zwijalna z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu - o stopniu uwodnienia 0,3% z filtrami UV i światła niebieskiego wraz z kartridżem do implantacji i pisakami do markowania oka; - średnica optyczna 6,0 mm; -całkowita długość soczewki 13,0 mm; - współczynnik refrakcji 1,55; - moc soczewki od +6,0D do +34,0D; moc cylindra 1D 1,5D 2,25D 3D 3,75D 4,5D 5,25D 6D. -Moc cylindra obliczana na licencjonowanym kalkulatorze Barretta dostępnym na stronie producenta | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Materiał wiskoelastyczny hialuronian sodu o stężeniu 1,0% o pojemności 0,85 ml w sterylnej ampułkostrzykawce, o masie cząsteczkowej 2 500 000 Daltonów, o wartości pH 7,2 ± 0,4 i osmolarności 310 ± 50. | zest | 1950 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Kaseta wraz z systemem drenów I/A- 1szt. Tip 45 wraz osłonka irygacyjną i komora testową-1 szt. Kaniula irygacyjna 27G-1szt. Kaniula do hydrodysekcji 27 G- 1 szt. Cystotom- 1 szt. Obłożenie stolika 140X140 cm- 1szt. Obłożenie na pacjenta 100X120 cm-1 szt. Nóz slit 2,2-1 szt. Osłonka plastikowa na oko-1 szt. Podłokietniki- 2 szt. Kieliszek 60 ml- 1 szt. Fartuch z ręcznikiem-1 szt. Fartuch- 1 szt. Osłonka gazowa na oko- 1 szt. Mikrogąbki 6 szt.-1 szt. Gaziki 5X5 cm -5 szt. Saczki- 1 szt. Strzykawka 5 ml- 2 szt. Strzykawka 20 ml- 1 szt. Strzykawka 3 ml- 1 szt | szt. | 1950 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyn irygacyjny Jałowy izotoniczny roztwór chlorku sodu do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej w pojemniku o pojemności 500 ml odpowiednim do oferowanego sprzętu | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
| Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | m-cy | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
Ad.poz.1, 2, 3. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany podać typ kartridża oraz inne dane które pozwolą na identyfikację materiału.
W ramach umowy dostawca przekaże 2 wielorazowe zestawy do implantacji soczewek (indżektor + penseta)
Wykonawca, zobowiązuje się do dzierżawy Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy (zestaw parametrów wymaganych w załącznik )
| data | [5 empty] | sporządził

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: