| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent i typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG do badań położniczo-ginekologicznych | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacja roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD lub LED o przekątnej ekranu min 22”. | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na zainstalowanym ruchomym ramieniu. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
|  | Stałe przyciski funkcyjne i wieloobrotowe pokrętła do regulacji parametrów obrazowania. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy min. 10” do obsługi aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania min. 1500000. | TAK |  |
|  | Minimum 4 aktywne, równoważne, bezpinowe lub pinowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu wszystkich oferowanych głowic. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 4000. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >60 s. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowaną baterię pozwalającą na pracę ultrasonografu po zaniku zasilania. | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | B-mode. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji aparatu min. 2,0 - 40,0 cm. | TAK |  |
|  | Podział ekranu na minimum 4 obrazy. | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 260 dB. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 8x. | TAK |  |
|  | Kodowane obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie- bliższe pole obrazu tworzone z użyciem wyższych częstotliwości, a dalsze – z użyciem niższych częstotliwości. | TAK |  |
|  | Usuwanie cieni ultradźwiękowych na obrazie B. | TAK |  |
|  | Automatyzacja, optymalizacja obrazu B. | TAK |  |
|  | Doppler kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym Dopplerze bez aliasingu ≥ 4,2 m/s. | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | PW–doppler z HPRF. | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW - dopplera min.1-15 mm. | TAK |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kata na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy z oferowanych głowic. | TAK |  |
|  | Triplex – mode (B+CD/PD+PWD). | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
|  | M-mode. | TAK |  |
|  | Histogram. | TAK |  |
|  | Powiększenie wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływów. | TAK |  |
|  | Algorytm wygładzania obrazu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o półautomatyczny pomiar objętości na obrazach 3D. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowo obliczeniowe |  |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość), -objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), -endometrium, - długość szyjki macicy, - pomiary pęcherzyków, - tętnice jajników: PS, ED, RI. | TAK |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu, automatyczny pomiar NT oraz IT. | TAK |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej. | TAK |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika min. IOTA LR2 i Simple Rules Model. | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, HL. | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM. | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica CONVEX 2D do badań położniczych – po 1 sztuce na aparat | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 112º. | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania 42 cm. | TAK |  |
|  | Promień czoła głowicy minimum 56 milimetra. | TAK |  |
|  | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2D do badań ginekologicznych – po 1 sztuce na aparat |  |  |
|  | Zakres częstotliwości minimum 2,9-9,5 MHz. | TAK |  |
|  | Promień czoła głowicy minimum 10 milimetrów. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 180º. | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 15 cm. | TAK |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk stały SSD lub HDD o pojemości min. 500 GB do archiwizacji badań, obrazów i raportów. Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski przez gniazdo USB. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: JPG, avi DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI. | TAK |  |
|  | Interfejs Dicom - Interfejs sieciowy. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |