| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent i typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma elektrochirurgiczna | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania naczyń - 1szt. | TAK |  |
|  | Moduł lub przystawka argonowa – 1szt. | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”. | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
|  | Liczba gniazd przyłączeniowych: - monopolarne uniwersalne – 1 szt., - bipolarne uniwersalne – 1 szt., - uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt., - bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt., - neutralne uniwersalne –1szt. | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: - 2 Pin, - 1 Pin. | TAK |  |
|  | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu. | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W. | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny. | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej. | TAK |  |
|  | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W. | TAK |  |
|  | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji : - jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie - natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. maksymalnego czasu aktywacji, itd. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu ostatnich komunikatów wyświetlanych przez aparat bez udziały serwisu. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sond argonowych z filtrem antybakteryjnym. | TAK |  |
|  | Urządzenie do wykonywania procedur endoskopowych za pomocą dedykowanych instrumentów – nożyków hybrydowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rodzaj czynnika roboczego – roztwór soli fizjologicznej. | TAK |  |
|  | Ciśnienie pracy czynnika roboczego w zakresie 1-80 bar. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny aktywujący pracę – 1szt. | TAK |  |
|  | Zapisywania i zapamiętywania parametrów pracy w postaci programów. | TAK |  |
|  | Urządzenie należy zintegrować z diatermią oraz przystawką lub modułem argonowym w jeden kompatybilny zestaw gotowy do pracy przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Hybrydowy nożyk do wykonywania procedur endoskopowych typ I – 5 szt. | TAK |  |
|  | Hybrydowy nożyk do wykonywania procedur endoskopowych typ T – 5 szt. | TAK |  |
|  | Wkład/moduł do pompy – 5 szt. | TAK |  |
|  | Sonda argonowa z wylotem na wprost, min. śr,2,3mm, min. dł. 2,2 m – 10 szt. | TAK |  |
|  | Sonda argonowa z wylotem rozproszonym, min. śr.2,3mm, min. dł. 2,2 m – 10 szt. | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Platforma nośna/ wózek wraz z koszem– 1szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym 22-24cm2 - 50 szt. | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny endoskopowy, dł. min. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej, dł. min. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Butla z argonem wraz z reduktorem – 1szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |